《倒角卡尺校准规范》

实验报告

桂林市计量测试研究所

2020年07月

《倒角卡尺校准规范》实验报告

1、实验目的

为了确定倒角卡尺示值误差校准方法的可靠性，同时也为了验证测量不确定度的评定结果，选择具有代表性的15°、30°、45°三个型号产品进行实验。

2、实验方法

2.1示值误差实验

本实验是为了验证在极端条件下用倒角标准块校准倒角卡尺示值误差时的变化情况，一方面验证示值误差计量性能的可靠性，另一方面验证校准条件是否合理，同时对示值误差测量结果不确定度评定提供客观依据。

2.2光隙法测量值的评价

用平晶、刀口形直尺与微分量块组成标准光隙，进而判断光隙的颜色与光隙量的对应关系。

3、示值误差实验结果

3.1实验方法

示值误差依据校准规范给出的测量点位和方法进行，以仪器指示值与倒角标准块标准值之差作为示值误差。

3.2 实验条件和实验设备

| 实验条件 | 温度： （15~25）℃， | 地点 | 桂林市计量测试研究所 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 相对湿度：不大于80% | 实验人员 | 蒋晨妍、刘景秋 |
| 实验设备 | 设备规格 | 设备制造商 | 设备编号 |
| 倒角标准块 | 15° | 桂林广陆 | 5-1 |
| 倒角标准块 | 30° | 桂林广陆 | 3-1 |
| 倒角标准块 | 45° | 桂林广陆 | 1-2 |

3.3实验结果

1）游标倒角卡尺实验结果

实验日期2020年06月10日和2020年06月12日。实验人员：蒋晨妍、刘景秋 ，实验地点：桂林市计量测试研究所，实验结果见下表。

15°倒角卡尺在两个温湿度环境的示值误差测量结果                单位：mm

| 型号规格 | 15°/0.02mm |  | 编号 |  | 1 |  |  | 温度 |  | 15℃ |  | 相对湿度 |  | 56% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 仪器指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.75 | 第一次 | 5.76 |  | 第二次 |  | 5.76 | 第三次 |  | 5.76 |  | 0.00 |  | +0.01 |  |
| 7.95 | 第一次 | 7.96 |  | 第二次 |  | 7.96 | 第三次 |  | 7.96 |  | 0.00 |  | +0.01 |  |
| 型号规格 | 15°/0.02mm |  | 编号 |  | 1 |  |  | 温度 |  | 24℃ |  | 相对湿度 |  | 75% |
| 标准值 | 仪器指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.75 | 第一次 | 5.76 |  | 第二次 |  | 5.76 | 第三次 |  | 5.76 |  | 0.00 |  | +0.01 |  |
| 7.95 | 第一次 | 7.96 |  | 第二次 |  | 7.96 | 第三次 |  | 7.96 |  | 0.00 |  | +0.01 |  |

30°倒角卡尺在两个温湿度环境示值误差测量结果                 单位：mm

| 型号规格 | 30°/0.02mm |  |  | 编号 | 2 |  |  | 温度 |  | 15℃ |  | 相对湿度 |  | 56% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 仪器指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.78 | 第一次 | 5.76 | 第二次 |  |  | 5.76 | 第三次 |  | 5.76 |  | 0.00 |  | -0.02 |  |
| 7.98 | 第一次 | 8.00 | 第二次 |  |  | 8.00 | 第三次 |  | 8.00 |  | 0.00 |  | +0.02 |  |
| 型号规格 | 30°/0.02mm |  |  | 编号 | 2 |  |  | 温度 |  | 25℃ |  | 相对湿度 |  | 75% |
| 标准值 | 仪器指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.78 | 第一次 | 5.76 | 第二次 |  |  | 5.76 | 第三次 |  | 5.76 |  | 0.00 |  | -0.02 |  |
| 7.98 | 第一次 | 8.00 | 第二次 |  |  | 8.00 | 第三次 |  | 8.00 |  | 0.00 |  | +0.02 |  |

45°倒角卡尺在两个温湿度环境示值误差测量结果                 单位：mm

| 型号规格 | 45°/0.02mm |  |  | 编号 | 3 |  |  | 温度 |  | 16℃ |  | 相对湿度 |  | 62% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 仪器指示值xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.80 | 第一次 | 5.82 | 第二次 |  |  | 5.82 | 第三次 |  | 5.82 |  | 0.00 |  | +0.02 |  |
| 7.97 | 第一次 | 7.98 | 第二次 |  |  | 7.97 | 第三次 |  | 7.98 |  | 0.01 |  | +0.01 |  |
| 型号规格 | 45°/0.02mm |  |  | 编号 | 3 |  |  | 温度 |  | 25℃ |  | 相对湿度 |  | 74% |
| 标准值 | 仪器指示值xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |  |
| 5.80 | 第一次 | 5.82 | 第二次 |  |  | 5.82 | 第三次 |  | 5.82 |  | 0.00 |  | +0.02 |  |
| 7.97 | 第一次 | 7.98 | 第二次 |  |  | 7.97 | 第三次 |  | 7.98 |  | 0.01 |  | +0.01 |  |

2）数显式倒角卡尺实验结果

实验日期2020年06月12日。实验人员：蒋晨妍、刘景秋 ，实验地点：桂林市计量测试研究所。实验结果见下表。

45°数显式卡尺在两个温湿度环境示值误差测量结果             单位：mm

| 型号规格 | 45°/0.01mm |  | 编号 | 4 |  |  | 温度 |  | 15℃ |  | 相对湿度 | 58% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 仪器指示值xi |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |
| 6.00 | 第一次 | 5.99 | 第二次 |  | 6.00 | 第三次 |  | 6.00 |  | 0.01 |  | 0.00 |
| 7.97 | 第一次 | 7.98 | 第二次 |  | 7.97 | 第三次 |  | 7.98 |  | 0.01 |  | +0.01 |
| 10.00 | 第一次 | 10.00 | 第二次 |  | 10.00 | 第三次 |  | 10.01 |  | 0.01 |  | 0.00 |
| 型号规格 | 45°/0.01mm |  | 编号 | 4 |  |  | 温度 |  | 25℃ |  | 相对湿度 | 75% |
| 标准值 | 仪器指示值xi |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化量 |  | 示值误差e |
| 6.00 | 第一次 | 5.99 | 第二次 |  | 6.01 | 第三次 |  | 6.00 |  | 0.02 |  | 0.00 |
| 7.97 | 第一次 | 7.97 | 第二次 |  | 7.98 | 第三次 |  | 7.98 |  | 0.01 |  | +0.01 |
| 10.00 | 第一次 | 10.01 | 第二次 |  | 10.00 | 第三次 |  | 10.01 |  | 0.01 |  | +0.01 |

3.1.5结论

通过以上示值误差实验，可知在规定条件下（温度存在差异在近10℃时），实验获得的相应点示值误差的最大差异0.01mm；三次测量的变化量不大于0.02mm，符合规范中的要求，这些都说明校准规范规定的计量性能要求，以及针对此要求规定的校准方法是可行的，符合科学合理的原则。

3、结论

通过以上实验数据，可以判断该校准规范在示值误差的计量性能和校准方法上做出的规定是科学合理的，同时也验证了示值误差测量不确定度评定的结果。