附件1

监督检查结果为“自行整改后通过”的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 广西壮族自治区黎塘粮食储备库有限公司检测中心 | 1、个别原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 2、个别仪器、设备不满足标准要求。 3、个别检测项目未按标准要求记录原始数据。 | 自行整改后通过 |
| 2 | 南宁 | 横县疾病预防控制中心 | 1、个别检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 | 自行整改后通过 |
| 3 | 南宁 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 1、个别检测项目原始记录记录错误。 2、个别检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 | 自行整改后通过 |
| 4 | 南宁 | 广电计量检测（南宁）有限公司 | 1、个别检验项目出现方法偏离，未能提供方法确认记录。 2、化学试剂标识不明确。 3、个别检测项目原始记录未能提供仪器使用记录。 4、个别检测项目原始记录信息不全。 5、实验室未按规定要求进行标准曲线中间点回测。 6、部分检测仪器设备数据记录未按要求备份存档。 7、个别样品缺失唯一性标识。 | 自行整改后通过 |
| 5 | 柳州 | 融安县疾病预防控制中心 | 1、质量管理体系文件未按RB/T 214- 2017修订改版。 2、实验室培养箱未使用温度校正因子。 3、个别化学试剂已过期未清理。 4、实验室无专门的样品保存场所。 | 自行整改后通过 |
| 6 | 柳州 | 融水苗族自治县公共检验检测中心 | 1、个别化学试剂无标签； 2、扩项的证书附表（批准日期20200206）中GB 1886.34- 2005为作废标准（应为2015年版）、GB/T 23780缺少年号（2009）。 | 自行整改后通过 |
| 7 | 柳州 | 广西柳州粮食收储有限公司检测中心 | 1、个别化学试剂无标签标识。 2、缺个别仪器设备设施维护及记录。 3、在用原子荧光光度计未按要求进行校准。 4、个别样品标签信息不全。 | 自行整改后通过 |
| 8 | 玉林 | 北流市产品质量检验所 | 1、个别样品缺制样原始记录； 2、个别霉菌培养箱未按规定校准工作温度点； 3、部分微生物原始记录未记录实际检验的温度和时间。 | 自行整改后通过 |
| 9 | 北海 | 北海市粮油监督检测站 | 1、部分在用的仪器设备未检定/校准； 2、个别检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性； 3、实验室乙炔、氩气高压气体钢瓶未做固定； 4、化学试剂、样品标签标识信息不全。 | 自行整改后通过 |
| 10 | 防城港 | 防城港市食品药品检验所 | 1、2020年未做仪器设备期间核查。 2、个别仪器设备校准/检定已过期。 3、个别检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 4、个别样品标签信息不全。 | 自行整改后通过 |

附件2

监督检查结果为“责令改正”的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 广西分析测试研究中心 | 1、个别检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 2、个别检验报告的合同评审不符合要求。 3、个别检测项目未按标准规定的要求进行检验。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 2 | 崇左 | 崇左市疾病预防控制中心 | 1、2019年未按规定开展年度管理评审。 2、编号为食20180003的检验报告未经授权签字人签发。 3、编号食20190012中“甲氰菊酯、甲胺磷、克百威”等检测项目没有获得资质认定，超出资质认定范围出具检验报告。 4、仪器设备检测数据未按要求定期备份。 5、机构出现地址变化、技术负责人变化、标准变化，未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 3 | 崇左 | 扶绥县疾病预防控制中心 | 1、个别检测项目不能提供对应的检测原始记录。 2、编号食安2019003、食安2019004的检验报告，检验依据为GB 1886.245-2016，不在资质认定证书能力附表范围内，超出资质认定范围出具检验报告。。 3、个别检验仪器设备无状态标识或状态标识失效。 4、原子荧光光度计（仪器编号J18）等设备检测数据未按要求定期备份存档。 5、有相互影响的实验区域未按要求进行隔离控制。 6、在用的霉菌培养箱未按使用要求进行校准。 7、部分检测项目标准发生变更，未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 4 | 崇左 | 龙州县疾病预防控制中心 | 1、2017年起至今未开展年度质量内审和管理评审。 2、个别仪器设备标签标识的有效期过期。 3、标准溶液冷藏柜没有温度监控设施。 4、多个检测用标准发生变更，未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 5 | 百色 | 平果县疾病预防控制中心 | 1、化学试剂标签标识信息不全。 2、个别培养基未按标签要求置阴凉处保存。 3、个别样品状态标识信息不全。 4、多个检测标准未办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 6 | 河池 | 南丹县产品质量检验所 | 1、化学试剂标签标识信息不全。 2、个别仪器室无温湿度监控记录。 3、在用的个别仪器设备未按规定进行检定。 4、多个检测用标准未办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 7 | 玉林 | 玉林市检验检测研究院 | 1、有相互影响的实验区域未按规定进行隔离控制。 2、个别检验未能提供相应的仪器使用记录。 3、个别授权签字人调离未按规定办理变更手续。 4、个别检测用标准未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 8 | 玉林 | 北流市食品药品检验检测中心 | 1、个别存放样品的冰柜未配备温度计和记录温度，温湿度计未校准。 2、化学试剂标签标识信息不全。 3、部分微生物原始记录未记录实际检验的温度和时间。 4、部分培养箱未见使用温度校准因子标识。 5、未参加全区2019年矿泉水中锶项目能力验证。 6、个别检测用标准未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 9 | 贵港 | 贵港市公共检验检测中心 | 1、个别生化培养箱未使用校准因子，个别霉菌培养箱未校准工作温度点。 2、部分微生物原始记录未记录实际检验的温度和时间。 3、未参加全区2019年茶叶中毒死蜱能力验证。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 10 | 贵港 | 平南县食品药品检验检测中心 | 1、部分微生物原始记录未记录实际检验的温度和时间。 2、个别检测设备已过检定校准有效期，个别气相色谱仪未检定校准PFPD检测器并出具检验报告。 3、个别农药残留标准物质未按其标签储存温度要求存放。 4、样品管理不够规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 11 | 梧州 | 梧州市疾病预防控制中心 | 1、标准物质管理不够规范； 2、样品管理不够规范； 3、实验室用水未按规定进行监测； 4、检测用标准未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 12 | 桂林 | 全州县疾病预防控制中心 | 1、标准物质管理不够规范； 2、样品管理不够规范； 3、实验室用水未按规定进行监测； 4、个别检测用仪器设备损坏不能满足检测要求； 5、能力验证不满意结果无整改和纠正措施； 6、个别检测用标准未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 13 | 钦州 | 浦北县疾病预防控制中心 | 1、部分在用仪器设备检定已过期。 2、试剂储存不符合要求。 2、个别检验未能提供对应的仪器分析原始谱图。 3、样品留样标识不规范。 4、未参加2020年全区饮料中苯甲酸、山梨酸能力验证。 5、检测用标准未按要求办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 14 | 防城港 | 东兴市疾病预防控制中心 | 1、实验室2019年度没有实施质量内部审核和管理评审。 2、不能提供2019年、2020年仪器设备的维护记录。 3、在用的移液器未校准或校准过期。 4、样品管理不够规范。 5、个别检验超资质认定范围出具检验报告，个别风险监测样品检验报告未加盖CMA章。 6、检测标准未按规定办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |

附件3

监督检查结果为“责令整改并立案查处”的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 广西壮族自治区盐业产品质量监督检验站 | - 质量体系文件未按RB/T214进行改版，质量体系运行不符 合要求。 2、未对人员进行有效管理，影响检验检测公正、诚信。 3、非授权签字人签发检验报告。 4、原始记录信息不全，缺乏溯源性。 5、主要的大型仪器无法开机，未保存检测原始记录，不能持续满足检验检测能力要求。 6、实验室内物杂乱，环境设施不符合要求。 7、最高管理者、授权签字人调离，以及个别检验用标准发生变化，未向资质认定管理部门办理变更手续。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。 |
| 2 | 南宁 | 南宁市储备粮管理有限责任公司粮油检测中心 | - 缺少个别必备的检测仪器设备和环境设施，不能持续满足资质认定的能力要求。 - 检测项目原始记录的信息不全，缺乏溯源性。 3、标准物质管理不规范。 4、未按要求上报2019年度的年度工作报告。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。 |
| 3 | 崇左 | 崇左市食品药品检验所 | 1、不能提供个别检验报告对应的检测原始记录。 2、个别样品未按标准规定的要求出具检验报告，检验报告失实。 3、检测标准未按要求办理变更手续。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。 |
| 4 | 桂林 | 灵川县产品质量检验所 | 1、报告编号为“W201904006”、“W201901002”、“W20200747”的3份酒类检测报告未按要求注明检测依据，检测项目“感官”超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果； 2、编号为“W202007047”和“W201801037”的检验报告出具的酒精度检验检测数据、结果失实。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求处理。 |

附件4

监督检查结果为“暂停资质认定书”的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林 | 灌阳县食品检验检测中心 | 该机构2018年8月开始停止运行，现有设施、人员，技术能力不能持续符合符合资质认定条件，质量管理体系从2018年开始未能有效运行。 | 暂停资质认定书 |