附件3

检查结果为责令整改并处以罚款的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾 | 广西科特环境监测有限公司 | 1、编号为科特监字[2017]010-8号的检测报告中化学需氧量项目使用未经资质认定的《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）检测方法出具数据并加盖CMA公章；编号为科特监字[2018]038-3号的检测报告使用未办理标准变更手续的《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）方法出具数据并加盖CMA公章；COD标准变更空档期（2018年5月1日-2018年10月27日）内出具了几十份未获资质认定的CMA检测报告； 2、气相室连接气瓶的减压阀压力表未按规定进行检定； 3、硝酸等关键化学试剂未经过质量检查； 4、编号为科特监字[2017]029-5号的检测报告中化学需氧量项目使用已废止的方法进行检测； 5、土壤风干区和制样区未按规定进行隔离，天平室空调出风口对吹天平。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 2 | 钦州 | 广西恒沁检测科技有限公司 | 1、编号为（恒沁）环境检测[2018]0329001号检测报告氟化物检测使用未获得资质认定的HJ480-2009检测方法出具数据；编号为（恒沁）环境检测[2018]0408002号二氧化硫检测使用过期标准； 2、缺少恒温恒湿箱，温湿度计、压力表未按规定进行检定，生化培养箱的校准修正因子未得到有效应用，微波炉、振荡器等设备无标识； 3、已开封使用的二氧化硫标准气未进行期间核查，关键化学试剂未进行质量核查，标准溶液、化学试剂和样品未进行隔离存放； 4、恶臭实验室无配气室，无样品传递窗，原子吸收仪使用的钢瓶未固定，天平室卫生状况差，实验室内杂物多； 5、土壤中砷项目现场盲样考核不合格。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理；同时暂停土壤中砷项目检验检测资质 |
| 3 | 南宁 | 广西桂能科技发展有限公司检测中心 | 1、编号为JC17-1-0195-001~004-01号、JC17-1-0247-001~005-01号、JC17-1-0329-001~007-01号、JC18-1-0395-001-01号、JC18-1-0395-002~011-01号、JC17-1-0265-001~007-01号、JC17-1-0119-001~002-01号检测报告中阴离子分析检测依据GB/T14642-2009未获得资质认定，且与原始记录检测依据不一致； 2、未按规定办理HJ 57-2017《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》的标准变更手续； 3、电子天平标准砝码未按规定进行检定； 4、编号为HH18-2-15791-015-01号、HH18-2-15847-005-01号检测报告中使用未经过备案的新标准；编号为HH18-2-15716-011-01号检测报告缺厂界噪声检测依据；编号为HH17-2-15840-025-01号、HH18-2-15716-011-01号检测报告所附噪声试验记录未填写仪器校准信息，检测报告中噪声结果单位与噪声试验记录不一致；编号为JC18-1-0395-001-01号、JC18-1-0395-002~011-01号检测报告阴离子项目无离子色谱仪使用记录； 5、部分新标准未及时进行受控发放并及时把旧标准回收作废，未对2017年度质量控制结果进行评价。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 4 | 梧州 | 广西安壹检测服务有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，缺少固定污染源废气（烟气）抽样设备，已有的固定污染源废气二氧化硫抽样设备（采样枪）不满足检测方法要求； 2、编号为GXAY-HJ2018-052检测报告的检测项目与客户委托检测项目不一致；编号为GXAY-HJ2018-051检测报告日期在5日生化需氧量检测完成之前，且没有原子荧光分光光度法检测汞对应的工作站分析数据和AFS使用记录；编号为GXAY-HJ201-044检测报告颗粒物折算浓度未按标准要求进行结果表述； 3、编号为AY/JL 30-11.04的pH值检测原始记录表缺仪器校准信息，编号为AY/JL 29-02.06的土壤采样原始记录表缺采样点位经纬度信息，编号为GXAY-HJ2017-137a的检测报告原始记录缺土壤样品制备记录，编号为GXAY-HJ2018-009检测报告噪声监测打印条无受检单位及检测人员信息，编号为GXAY-HJ2018-051的检测报告原始记录没有AFS分析汞的机打记录和AFS、AAS的使用记录。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 5 | 贺州 | 广西海沁天诚技术检测服务有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，具备的环境空气和废气硫酸雾的检测资质（铬酸钡分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》第四版增补版，国家环境保护总局，2003年）不满足废气硫酸雾的检测要求； 2、编号为HC[2018-04]050号检测报告水中PH值超过样品有效期进行测定，编号为HC[2018-06]060号检测报告固废腐蚀性测定未按检测方法要求进行检测； 3、编号HC[2018-07]008号的检测报告分包告知函确认人与对应的技术服务合同签订人不一致； 4、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、红外测油仪、培养箱、电热恒温水浴锅等未按检测方法要求进行检定、校准确认； 5、编号为HC[2018-06]010的检测报告土壤采样记录无土壤采样点GPS信息和采样点周围的影像（图片）信息，编号为HC[2018-05]075的检测报告噪声监测原始记录无风速仪的仪器型号和编号，编号为HC[2018-06]104的检测报告固定污染源废气测试记录无一氧化碳测试记录； 6、未对2017年度质量控制的数据和结果进行分析评价。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 6 | 桂林 | 广西桂量检测技术有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，具备的环境空气和废气硫酸雾的检测资质（铬酸钡分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》第四版增补版，国家环境保护总局，2003年）不满足固定污染源废气硫酸雾的检测要求； 2、缺少部分气体采样器和烟尘采样仪流量校准装置，固定污染源废气二氧化硫抽样设备不满足检测标准要求； 3、编号桂量（监）[2018]第0507号检测报告分包项目标注分包方及资质信息，编号为桂量（监）[2018]第0303号、桂量（监）[2018]第0520号的检测报告分包项目未事先取得委托人书面同意； 4、电热培养箱未按检测方法要求进行检定、校准确认； 5、编号为桂量（监）[2018]第0608号检测报告颗粒物折算浓度结果未按标准要求进行表述；编号为桂量（监）[2018]第0401号检测报告日期早于分包项目分析时间；编号为桂量（监）[2018]第0408号检测报告固定污染源废气测试记录打印条无受检单位和检测人员信息，缺部分项目在线检测数据；编号为桂量（监）[2018]第0303号的检测报告原始记录中氨氮、总磷、总氮分析无前处理记录。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 7 | 南宁 | 广西高标检测有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，低浓度颗粒物的测定未按标准要求配备废气水分测定装置； 2、编号为高标环监字[2017]第0827号、高标（环监）字〔2018〕第0114号检测报告分包项目未事先取得委托方书面同意； 3、电热板、恒温水浴锅未按规定进行校准，微波消解仪器无状态标识； 4、已开封的土壤标准样品未进行期间核查，样品室留样样品未按规范保存； 5、编号为高标（环监）字〔2018〕第0620号的检测报告废水烷基汞采样未加固定剂（硫酸铜）；编号为GB180495、GB180496、GB180497、GB180498检测报告中水质镉原始记录描述不能反映样品前处理过程的情况。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 8 | 南宁 | 广西瑞安安全检验有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，缺少土壤前处理使用的微波消解仪； 2、编号为GXRA-HCY-2018003号检测报告铅、镉、总大肠菌群项目未标注分包项目且未进行分包确认； 3、未参加2018年资质认定部门组织的能力验证活动； 4、部分检测人员的环境检测能力未经过确认； 5、标准物质不能做到领用受控，部分标准物质未做期间核查，部分关键化学试剂未进行质量核查； 6、编号为GXRA-HCY-2018001检测报告5日生化需氧量原始记录平行双样数值相对偏差超出标准要求且计算公式无法与记录结果信息对应； 7、野外仪器间存放其他无关设备，土壤风干间不符合标准要求，有机试剂和无机试剂未隔离存放，剧毒试剂碘化汞未放置于保险柜； 8、当地市局现场盲样考核水（含大气降水）和废水中铅/总铅项目结果不合格。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理；同时暂停水（含大气降水）和废水中铅/总铅项目检验检测资质 |
| 9 | 桂林 | 广西桂林金桂环境监测有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，未按标准要求配备专用采样枪； 2、未按规定办理GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》修改单的标准变更手续； 3、编号为金环监气（2018）JG180523B的检测报告黑度原始记录信息不完整，编号为金环监水（2018）JG180326A的检测报告镉原始记录中质控样无法溯源； 4、部分实验室环境条件不满足检验检测要求，实验室废液未统一存放且无转移记录。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 10 | 南宁 | 广西威标检测技术有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，缺少土壤前处理的微波消解仪、土壤有机项目萃取装置和净化装置； 2、编号为02R18A01582、02R18A01421R1检测报告未标注分包项目信息，分包报告未与检测报告一起存档； 3、恒温恒湿培养箱校准修正因子未得到有效应用，移液管、吸量管未按规定进行校准且无标识，总有机碳分析仪无状态标识； 4、剧毒化学品领用记录无出库人记录，部分关键化学试剂未进行质量检查，已开封的土壤和气体标准物质未做期间核查； 5、编号为02R18A02662、02R18A02412检测报告无采样计划和采样点位图；编号为02R18A0142R1检测报告原始记录水质采样和噪声监测缺少部分人员签字；编号为02R18A02662检测报告高锰酸盐指数计量单位有误； 6、土壤中铋项目现场盲样考核不合格。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理；同时暂停土壤中铋项目检验检测资质 |
| 11 | 桂林 | 广西中品智环境监测有限公司 | 1、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，可吸入颗粒物（PM10）检测未按标准要求配备恒温恒湿箱； 2、编号为中品智监（综）字[2017]第0605号检测报告的总余氯项目未在样品保质期内检测； 3、未按规定办理GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》修改单的标准变更手续； 4、编号为中品智监（综）字[2018]第0506号、第0202号检测报告的分包项目未事先取得委托方书面同意，未在检测报告中注明分包方资质证书编号； 5、编号为中品智监(综)字〔2017〕第0902号的检测报告部分原始数据有效位数未按标准修约，编号为中品智监(气)字〔2018〕第0603号的检测报告颗粒物结果未按标准要求表述； 6、土壤风干室未配备除湿机，制样室无强制排气设施。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 12 | 南宁 | 广西荣辉环境科技有限公司 | 1、编号为荣监字[2018]第052号、荣监字[2018]第192号检测报告粪大肠菌群项目未在样品保质期内进行检测，检测数据失实； 2、未按规定办理HJ 545-2017 《固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法》的标准变更手续；法人变更未办理变更备案手续； 3、编号为荣监字[2018]第192号检测报告分包项目未与分包方签署分包协议，未事先取得委托方书面同意； 4、没有对外公布自我声明； 5、部分检测人员未持证上岗，法人未对最高管理者进行授权； 6、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、多功能声级计、pH计等仪器设备未按规定进行检定； 7、编号为荣监字[2018]第192号、荣监字[2018]第227号、荣监字[2018]第298号检测报告缺少部分仪器设备使用记录；编号为荣监字[2018]第092号检测报告检测日期与原始记录日期不一致； 8、未对供应商进行评价和动态管理，部分新标准未及时进行受控发放并及时把旧标准回收作废，未对2016、2017年度质量控制结果进行评价。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 13 | 桂林 | 桂林德润检测有限公司 | 1、编号为德润（监）[2018]002号的检测报告pH值、色度、氨氮、挥发酚、总余氯等项目未在样品保质期内检测，检测数据失实； 2、未按规定办理GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》修改单的标准变更手续； 3、试剂柜中有机化学试剂和无机化学试剂未分类存放； 4、天平室没有缓冲间，天平台面靠墙，样品交接室存放其他物品。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 14 | 桂林 | 广西科瀚环境科技有限公司 | 1、编号为科瀚检字〔2018〕06006-W243号、科瀚检字〔2018〕06008-W245号、科瀚检字〔2018〕06007 -W244号检测报告5日生化需氧量、粪大肠菌群项目未在样品保质期内检测，检测数据失实； 2、未按规定办理GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》修改单的标准变更手续； 3、土壤筛未按规定进行检定、校准； 4、编号为科瀚检字〔2018〕03038-G031号、科瀚检字〔2018〕03035-G028号的检测报告颗粒物测量结果未按标准要求表述； 5、固体废物浸出处理间未对环境温度进行控制，土壤风干室和制样室未隔离。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 15 | 百色 | 广西长兴检测有限公司 | 1、长兴检测字H[2018]第0720号检测报告粪大肠菌群、总大肠菌群未在样品保质期内检测，检测数据失实； 2、《质量手册》未按《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实[2016]33号）进行修订或改版 3、未按规定办理GB/T 15555.2-1995《固体废物铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》和GB/T 15555.9-1995《固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》的标准变更手续，法人变更未办理变更备案手续； 4、编号长兴检测字H[2018]第0317号检测报告分包项目未与分包方签署分包协议，未事先取得委托方书面同意； 5、未能提供最高管理者的任命/授权文件，未能提供员工2018年度社保缴费证明，部分员工合同已到期； 6、编号为长兴检测字H[2018]第0543号报告总镍项目使用作废方法进行检测，缺少仪器设备使用记录；长兴检测字H[2018]第0720号、第0663号检测报告部分原始记录缺少相关人员签字；长兴检测字H[2018]第0514号检测报告大气压数据有涂改现象； 7、未能提供2018年度内部审核、管理评审计划；部分新标准未及时进行受控发放并及时把旧标准回收作废。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 16 | 玉林 | 广西玉翔检测技术有限公司 | 1、编号为玉翔（监）字[2018]第0648号检测报告水质总氮测定原始记录未按标准要求对样品进行制备，检测数据失实； 2、编号为玉翔（监）字[2018]第0202号、玉翔（监）字[2018]第0107号检测报告分包项目未注明分包方资质认定信息，未能事先取得委托方书面同意； 3、导率仪精度不满足纯水验收要求；缺少部分仪器设备的使用记录；部分仪器设备修正因子在检验检测时未得到有效应用；电滴定管、移液管无标识； 4、未能提供部分样品的流转记录信息；编号为玉翔（监）字[2018]第0635号检测报告采样和交接记录缺少pH值测定结果和现场检测设备使用记录； 5、土壤样品制备间未配备强制通风设备，理化一室中的COD标准消解器未配备抽风设备； | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 17 | 南宁 | 马山县环境监测站 | 1、《质量手册》未按《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实[2016]33号）进行修订或改版； 2、未按规定办理HJ 57-2017《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》的标准变更手续； 3、缺少部分关键人员的任命文件； 4、双光束紫外可见光光度计检定断档期内使用，并出具马环监（水）字[2017]第0701号、第0704号检测报告； 5、编号为马环监（水）字[2018]第0101号、第0102号、第0104号检测报告部分项目缺少仪器设备的使用记录，；编号为马环监（水）字[2018]第0602号、第0701号、第0705号检测报告未标注资质认定标志（CMA）； 6、未能提供部分新检测标准发放记录和旧标准的回收、作废记录； 7、水中高锰酸盐项目现场盲样考核不合格； | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理；同时暂停水中高锰酸盐项目检验检测资质 |
| 18 | 柳州 | 广西中圳检测技术有限公司 | 1、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等微生物的接种培养操作过程未实现无菌转移功能； 2、编号为20180402HJ002检测报告烷基汞项目未对分包方进行分包能力调查和合格分包方评价； 3、对外公布的自我声明内容不够完整； 4、部分标准物质未按规定进行造册管理，没有溯源至国家基准（有证标准）物质；缺少叶绿素a有证标准物质，部分关键化学试剂未进行质量检查； 5、编号为20180403HJ001号检测报告缺少标准溶液的编号及有效期的追溯记录，氨氮原始记录无样品稀释的过程记录；编号为20180423HP001检测报告地表（下）水采样记录与原始记录不一致且无标准曲线和谱图；编号为20180404HJ002检测报告被替代但存档时无作废或被替代标识； 6、天平室干燥器内氧化性试剂和还原性试剂未进行隔离存放，无菌室缓冲间的玻璃窗未固定密闭，土壤制样间未进行分区； 7、未将应对风险和机遇所采取措施的有效性做为2017年度管理评审输入内容； 8、水中硫化物项目盲样考核结果不合格。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理；同时暂停水中硫化物项目检验检测资质 |
| 19 | 桂林 | 广西金天环境工程有限责任公司 | 1、未按标准要求分设风干室和磨样室； 1、未按规定办理HJ 38-2017《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》的标准变更手续； 2、编号为金天检字[2018]18S043、[2018]18Q0052、[2018]18S071、[2018]18S140检测报告中分包项目未在检验检测报告中标注分包单位和资质信息，编号为金天检字[2018]18S043、[2018]18S140检测报告分包项目未事先取得委托方书面同意； 3、编号为金天检字[2018]18S071、[2018]18S140的检测报告原始记录5日生化需氧量信息不完整，编号为金天检字[2018]18Q021检测报告颗粒物浓度检测结果未按标准要求表述；编号为金天检字[2018]18S071号的检测报告配套原始记录中氨氮、总磷、石油类分析无前处理记录，编号17S095原始记录缺少部分溯源信息和生化培养箱的培养温度和时间记录； 4、样品交接室内用于样品保存的冰箱无温度监控设施和温度监控记录； 5、2018年度管理评审报告未将2017年能力验证结果作为输入内容。 | 责令整改并处以罚款，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |