附件1

监督检查结果为自行整改后通过的机构名单

| 序号 | 地市 | 领域 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 食品 | 广西华测检测认证有限公司 | 1.标准物质纳他霉素保存温度不符合规定要求； 2.过期标准贮备液与有效标准贮备液混放； 3.真空干燥箱的校正温度无SB/T 10021-2017标准中规定的80℃的校准记录。 | 自行整改后通过 |
| 2 | 柳州 | 食品 | 柳州市食品药品检验所 | 1.碘滴定液有效期与配制记录不相符，二氧化硫项目检测依据标准录入有误； 2.标准物质富马酸二甲酯保存温度不符合规定要求； 3.个别检验报告进行更改后，未在报告中注明“原报告已作废”或类似描述； 4.实验室人员使用电热恒温鼓风干燥箱时未使用校准温度； 5.实验室一级水监控记录不全。 | 自行整改后通过 |
| 3 | 玉林 | 建工 | 北流市永顺建设工程检测中心 | 1.个别检验检测报告填写不规范； 2.水泥物理性能试验记录未记录破型时间； 3.水泥样品留样记录信息不全； 4.缺年度质量监督计划，日常监督记录填写不规范。 | 自行整改后通过 |
| 4 | 南宁 | 建工 | 广西正高工程技术有限公司 | 1.样品留样间缺少环境条件控制设备； 2.个别检验检测报告填写不规范。 | 自行整改后通过 |
| 5 | 南宁 | 建工 | 南宁市桂鹏工程检测有限公司 | 1.沥青物理性能检测委托单未明确试验条件； 2.砂浆试件原始记录未有试件尺寸记录数据； 3.质量监督未针对新开展项目实施监督。 | 自行整改后通过 |
| 6 | 柳州 | 建工 | 融水县宏安建设工程质量检测有限公司 | 1.仪器设备管理不规范； 2.未见“检验检测人员不同时在两个以上检验检测机构从业”的声明； 3.未对检验检测人员在检验检测活动中所知悉的秘密签订保密协议； 4.未能提供亚甲蓝配制记录； 5.钢筋留样未标明留样时间。 | 自行整改后通过 |
| 7 | 贺州 | 建工 | 广西数源工程质量检测有限公司 | 1.仪器设备管理不规范； 2.个别实验环境管理不达标； 3.个别检验检测报告填写不规范； 4.样品管理不规范：砼配合比、保温砂浆、抗裂砂浆等样品待检、在检、留样及品种未能区分。 | 自行整改后通过 |
| 8 | 南宁 | 建工 | 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 | 1.公司营业执照经营范围有新型建筑材料推广应用； 2.个别检验检测报告填写不规范。 | 自行整改后通过 |
| 9 | 南宁 | 建工 | 广西科诚建设工程质量检测科技有限公司 | 个别检验检测报告填写不规范。 | 自行整改后通过 |
| 10 | 南宁 | 司法 鉴定 | 广西公明司法鉴定中心 | 个别鉴定文书和原始记录填写不规范。 | 自行整改后通过 |
| 11 | 南宁 | 司法 鉴定 | 南宁市阳光法医物证司法鉴定所 | 个别鉴定文书填写不规范。 | 自行整改后通过 |

附件2

监督检查结果为责令改正的机构名单

| 序号 | 地市 | 领域 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 食品 | 广西壮族自治区粮油质量检验站 | 1.样品编号为XY20170418-017的大米样品检验项目“汞”没有留存图谱原始记录，数据无法溯源； 2.编号为WF20170922-042.的检验原始记录中汞、铅、镉、砷等项目未按要求进行仪器使用登记； 3.塑化剂标准溶液配制浓度与仪器记录的使用液浓度不一致，并且在超过有效期后仍在使用； 4.编号WF20170922-042的检验报告中，检测项目镉未按委托检验申请约定的标准检测。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 2 | 南宁 | 食品 | 南宁市食品药品检验所 | 1.质量管理体系内部审核中开出的不符合项没有按纠正措施要求完成纠正； 2.个别检验员仪器上岗考核原始记录未校核； 3.编号为SP2017WT0095的检验报告更改检验依据没有与客户确认记录； 4.标准品马拉硫磷、氧化乐果储存温度不符合要求，剧毒标准物质存放冰箱存放过期标准物质，且未上锁，实验室用水无日常监控记录； 5.部分液相色谱仪器使用记录未标明样品编号、样品名称等信息，检测项目填写不规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 3 | 贵港 | 食品 | 贵港市食品药品检验所 | 1.11个检验标准发生变化，未及时办理变更手续； 2.该单位无网站，也未以其他方式公布自我声明内容； 3.部分化学试剂标签没有有效期； 4.有毒化学试剂与普通化学试剂混放，实验室标准品存放冰箱中标准品与普通试剂混放； 5.实验室用水日常监控记录不规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 4 | 百色 | 食品 | 百色市食品药品检验所 | 1.个别授权签字人已退休，未及时办理变更手续； 2.试剂柜存放的硫代硫酸钠和氢氧化钾标准滴定溶液已过有效期； 3.丙酸钙、多氯联苯等标准物质的贮存温度不符合要求； 4.《滴定液的管理》作业指导书中的相关规定与GB/T 601-2016规定不符； 5.实验室内部审核发现的不符合项，没有提供整改见证材料。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 5 | 百色 | 食品 | 百色市粮油质量监督检验中心 | 1. GB 5009.3标准发生变化，未及时办理变更手续； 2.粮食感官检验未按标准要求使用蒸锅； 3.液体比重天平、罗维朋比色计已过检定有效期； 4.检验报告KC 20171213-021、KC 20171102-017的样品委托检验申请单未明确检验依据和检验项目。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 6 | 河池 | 食品 | 广西壮族自治区河池食品药品检验所 | 1.编号为BJ20180031的报告中检验项目“腺苷”没有按照规定实施分包手续； 2.天平间的缓冲间放置两台超声波清洗器影响天平工作；微生物蒸汽灭菌锅操作人员未能提供压力容器上岗证； 3.部分检验样品未按样品处置控制程序进行管理； 4.农残检测样品的前处理未在通风设施中进行。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 7 | 河池 | 食品 | 河池市产品质量检验 | 1.GB/T 21918-2008、GB/T 5009.22-2003等标准已发生变更，未及时办理变更手续； 2.编号为SP2018-203的检验报告中标注分包方的资质证书编号（F2015 20 0021）与实际资质证书编号（15 20 00 11 0033）不符； 3.氢氧化钠、盐酸标准滴定溶液标示的有效期期限与GB/T 601-2016的规定不符。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 8 | 桂林 | 食品 | 桂林市食品药品检验所 | 法人退休，但法人证书尚未变更，未授权现在的实际负责人为最高管理者，未及时办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 9 | 贺州 | 食品 | 贺州市食品药品检验所 | 1.检验检测报告授权签字人离职后，未及时办理变更手续； 2.编号为SP20180565的检验报告分包项目无委托人书面同意记录； 3.移液装置已过检定有效期； 4.机构没有对检验员、校核人进行授权； 5.样品处理室中样品没有唯一性标识。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 10 | 贺州 | 食品 | 昭平县食品检验检测中心 | 1.检验检测报告授权签字人离职后，未及时办理变更手续； 2.个别检验员未经机构考核确认上岗； 3.编号为SSP20180155检验报告的委托检验协议书中，未对检测标准方法、资质项目、样品状态等信息进行评价的约定； 4.编号为SSP20180159-1的检验报告未加盖资质认定章； 5.饮用水中总砷、铅、镉项目和饮料中苯甲酸项目现场盲样考核不合格。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 11 | 梧州 | 食品 | 梧州市食品药品检验所 | 1.编号为SP201801018的抽样单中填写的执行标准已废止，修改为现行有效标准后没有与客户沟通的记录； 2.编号为SP201800817的委托检验申请表无委托方及经办人的签字认可； 3.编号为SP201800848的委托检验申请中微量元素、稀土项目缺具体项目名称，出具的报告也没有稀土项目。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 12 | 北海 | 食品 | 北海市粮油监督检测站 | 1.GB/T 5530-2005等7项标准已变更，未及时办理变更手续； 2.没有提供“检验检测人员不同时在两个以上检验检测机构从业”的自我声明； 3.未制定2018年能力验证计划并实施； 4.感官分析室、样品室杂物过多，环境温湿度控制不严； 5.未能提供部分仪器设备校准有效的合格证明材料； 6.冰箱内样品与标准物质、试液混放、过期标物未及时清理或隔离； 7.编号为 DG20180102001检验报告的抽样单、原始记录中样品名称、等级不一致； 8.理化分析室内氮吹用的氮气瓶未加固定装置。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 13 | 北海 | 食品 | 北海市食品药品检验所 | 1.机构自我声明描述内容不够完整全面，无“恪守职业道德，承担社会责任”内容； 2.分包项目评审材料中缺实验室具备有效资质的证明材料； 3.编号为食20181344的检验报告有分包项目，接受分包的机构报告显示样品为液体，原抽检的样品性状为固体，两者描述不一致； 4.有毒有害试剂柜放置于高温室内且可任意打开； 5.样品管理不规范，状态标识描述与实际不符，部分样品无标识。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 14 | 防城港 | 食品 | 防城港市食品药品检验所 | 1.GB/T 17891等5项标准已发生变更，未及时办理变更手续； 2.以公开方式公布的自我声明没有完全涵盖资质认定有关要求的内容； 3.在用的玻璃量器具和移液装置无溯源标识，装实验用水的洗瓶和桶无标签； 4.放置乙炔的气瓶柜的报警装置未连接电源。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 15 | 钦州 | 食品 | 钦州市产品质量检验所 | 1.GB/T 5531-2008等4项标准发生变更，未申请办理变更手续； 2.以公开方式公布的自我声明没有完全涵盖资质认定有关要求的内容； 3.没有提供与分包方签署的有效分包协议文件，编号为W(S)2018-0007的检验报告中有分包项目，未在报告中标注分包方情况，也没有就分包事宜取得委托人书面同意； 4.样品状态标识管理不规范； 5.没有2018年对仪器设备进行期间核查的记录； 6.实验用水监测频率不符合要求； 7.气瓶间的氢气瓶、乙炔气瓶柜报警装置未连接电源； 8.编号为W(S)2018-0209的检验报告的原始记录中缺原子吸收、原子荧光原始图谱。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 16 | 玉林 | 建工 | 广西安科工程检测有限公司 | 1.未按要求上报2017年度检验检测服务业统计信息； 2.2018年上半年仅对砂、混凝土提出质量监督计划和实施记录。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 17 | 玉林 | 建工 | 广西玉林市恒永工程质量检测有限公司 | 1.钢筋接样及留样存放在室外未受控及未采取有效安全防护措施场所； 2.沥青实验室沥青搅拌机和烘箱与沥青其他性能检测环境相互干扰； 3.个别检验检测报告填写不规范，原始记录不完整； 4.未能提供检验检测人员不同时在两个及以上检验检测机构从业的声明。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 18 | 柳州 | 建工 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 1.人员变更不及时； 2.设备管理不够规范； 3.混凝土标准养护室，发现三组样品编号为YMA08-18(27861-27863)试场是干燥的，不满足试块标准养护的要求； 4.部分检验检测报告填写不规范、引用标准不正确； 5.抗裂砂浆、保温砂浆状态调节室无环境条件要求识别标识。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 19 | 柳州 | 建工 | 广西众诚工程质量检测有限公司 | 1.档案管理不规范； 2.人员管理不到位； 3.个别检验检测报告填写不规范，有的缺乏溯源性； 4.未能提供绝热材料导热系数参比板期间核查操作规程； 5.个别样品不满足要求。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 20 | 贵港 | 建工 | 贵港市港北建设工程质量检测有限公司 | 1.仪器设备管理不够规范，容积升未按标准规范进行校准，部分仪器设备提供不出设备使用记录； 2.检验检测报告填写不够规范，标准变更不及时，引用过期标准； 3.原始记录信息不够完，检测结果无法溯源； 4.实验室的环境设施条件不符合检验检测要求，电线电缆检测室不能有效控制温度条件。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 21 | 梧州 | 建工 | 广西梧州市正源工程检测咨询有限公司 | 1.部分检验检测报告填写不规范、引用标准不准确，有的检测报告缺乏溯源性； 2.样品管理不规范，养护箱内的水泥胶砂试块，无唯一性标识； 3.样品复测：水泥编号0413-SN2018-0084标准稠度用水量，复测结果标准稠度值26.2%，原检测值27.2%，复测值与原检测值相对误差-3.7%，超出机构制定的2018年度内部质量控制方案标准稠度用水量同一试验室相对误差不大于±3.0%的要求。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 22 | 梧州 | 建工 | 广西百润工程检测有限公司 | 1.标准变更不及时； 2.仪器设备管理不够规范； 3.实验室的环境设施条件不符合检验检测要求，水泥实验室现场环境条件温度达不到规范要求，沥青室、防水材料室无通风设施； 4.质量管理体系运行存在不足，未对使用的标准物质进行有效管理；实验室布局发生变化后，温湿度控制要求未进行变更；未按机构制定的2018年度内部质量控制方案开展比对试验；未按机构制定的2018年度期间核查计划开展期间核查。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 23 | 梧州 | 建工 | 岑溪市中宁建筑科技有限公司 | 1.标准变更未及时办理变更手续，原始记录信息不够完整，检测结果无法溯源； 2.未按规定分包检验检测项目：抽查的钢管脚手架扣件项目分包其它检验机构，不能提供客户书面同意、分包服务商的资质及评价记录； 3.防水涂料断裂伸长率检测方法错误； 4.仪器设备管理不够规范； 5.质量管理体系运行存在不足：未对在用标准物质进行有效管理，电子天平期间核查方法不正确。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 24 | 贺州 | 建工 | 广西众信工程质量检测有限公司 | 1.人员、标准变更，未及时办理变更手续； 2.钢筋试件加工未设置专门区域，缺少安全警示标识，混凝土切割加工设备缺少安全防护装置； 3.检测报告不够规范，检测结论表述不正确。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 25 | 贵港 | 建工 | 广西正海工程技术咨询有限公司 | 1.引用过期标准出具的检验检测数据，标准变更未及时办理变更手续； 2.实验部分设施环境条件不满足要求； 3.仪器设备管理不够规范，部分检验检测用仪器设备如水泥沸煮箱、水泥胶砂搅拌机等无设备使用记录； 5.样品管理不够规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 26 | 钦州 | 建工 | 广西恒旭工程质量检测有限公司 | 1.引用未经批准的标准，标准变更未及时办理变更手续； 2.未以公开方式公布自我声明； 3.未提供土工布土工膜顶破强度检测用顶破强度夹具，未能提供做钢筋机械连接残余变形用的引申计。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 27 | 北海 | 建工 | 北海市恒科建建设工程质量检测有限公司 | 1.原始记录信息不完整，检测结果无法溯源； 2.编号为MA03-1800002选用的试验方法不符合与客户约定的标准要求。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 28 | 桂林 | 建工 | 广西铭科建筑工程质量检测咨询有限公司 | 1.标准变更未及时办理变更手续； 2.水泥留样放置在力学实验室的开放性铁架上，未能有效控制； 3.水泥安定性检测用的雷氏夹在使用前未运行核查记录； 4.检验检测报告及其原始记录的归档保存档案资料室存放有仪器设备及其它杂物。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 29 | 桂林 | 建工 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 1.标准变更未及时办理变更手续； 2.个别实验室的环境设施条件不符合检验检测要求； 3.个别检验检测报告不按标准规范要求出具检测结果； 4.人员管理不到位。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 30 | 桂林 | 建工 | 广西和川工程咨询有限公司 | 1.人员管理不到位； 2.标准变更未及时办理变更手续； 3.2016、2017年度报告、统计数据等未上报； 4.部分实验室的环境设施条件不满足检验检测要求； 5.无2018年内部审核、管理评审计划。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 31 | 防城港 | 建工 | 防城港精欣建筑试验在限公司 | 1.标准变更不及时； 2.未能提供检验检测人员不同时在两个及以上检验检测机构从业的自我声明，自我声明的保密条款款将国家秘密列入其中； 3.设备管理不规范； 4.个别检验检测报告缺乏溯源性，引用未经批准的标准。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 32 | 河池 | 建工 | 宜州市恒东工程检测有限公司 | 1.公司营业执照经营范围有影响公正性的市政工程、工程监理等项目； 2.实验室部分环境设施不满足要求； 3.公司变更不及时； 4.仪器设备管理不规范； 5.部分检验检测报告填写不规范，引用未经批准的标准； 6.查实验室已接收委托未完成试验的混凝土抗渗试块有37组，但现场只查到22组；查实验室已接收委托未完成试验的混凝土抗压试块有447组，但现场只查到344组；样品编号为“门窗18-00026”的门窗检验委托提供不出样品。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 33 | 钦州 | 机动车 | 浦北县机动车辆综合性能检测站 | 1.标准气体只有高量程标气，没有低量程标气； 2.CMA章使用不规范； 3.人员管理不到位，授权签字人未签聘用合同。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 34 | 桂林 | 消防 | 广西桂锦宏消防检测中心有限公司 | 1.个别检验检测标准已发生变更，未按规定办理标准变更手续； 2.仪器设备管理不规范，存在仪器设备未粘贴标识，设备检定校准确认表记录不完整等情况。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 35 | 南宁 | 消防 | 广西新亿消防检测服务有限公司 | 1.有5个检验检测标准已发生变更，未按规定办理标准变更手续； 2.工商营业执照经营范围有消防检测、消防设备器材销售和消防设施维护保养； 3.质量管理体系运行有缺陷，存在未按规定在官方网站或其他公开方式公布承诺、无年度培训计划、无仪器设备检定校准计划和期间核查计划等情况。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 36 | 南宁 | 司法 鉴定 | 广西公众司法鉴定中心 | 1.个别检验检测标准已发生变更，未按规定办理标准变更手续； 2.个别仪器设备校准过期； 3.个别鉴定报告原始记录填写不规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |
| 37 | 桂林 | 司法 鉴定 | 桂林市正华司法鉴定中心 | 1.机构司法鉴定许可的范围和鉴定人的资格发生变化，未按规定办理变更手续； 2.部分鉴定档案和原始记录管理不规范。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求进行处理 |

附件3

监督检查结果为责令整改并立案查处的机构名单

| 序号 | 地市 | 领域 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百色 | 食品 | 广西长兴源检测有限公司 | 1.基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，涉嫌与广西长兴检测有限公司共用液相色谱串联质谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气质联用仪等检测设备； 2.报告编号与样品编号间未制定具体可追溯关联的作业指导书； 3.部分标准溶液未按要求冷藏保存； 4.编号为SP20180048~SP20180062的检验报告未提供合同评审记录表，检验报告未标注资质认定标志； 5.内部质量审核发现的不符合项，没有提供整改见证材料。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 2 | 贺州 | 食品 | 贺州市产品质量检验所 | 1.GB 5009.12等部分标准发生变更，未申请办理变更手续； 2.报告编号HJS2018-0551、HJS2018-0589中铅项目的原始记录中标准物质使用信息无法溯源； 3.报告编号HJS2018-0551、HJS2018-0589中互混项目不在证书附表规定的检验检测能力范围内； 4.《质量手册》、《程序文件》中部分文件实施日期与发布日期有矛盾。 | 责令整改并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 3 | 北海 | 食品 | 合浦县食品药品检验检测中心 | 1. GB 8538等103项标准发生变更，未申请办理变更手续；报告SP18-WT0184中除总糖外的15个项目均使用未经资质认定部门书面审批变更的标准出具报告，且出具的报告标注资质认定标志； 2.未在官方网站或以其他方式公布自我声明； 3.不能提供对分包方定期评价的证据； 4.部分样品和标准溶液标签标识不规范； 5.存放标准溶液的冰箱中铅、镉等标准溶液过有效期，未及时清理； 6.采用标准方法确认表（GB 5009.121-2016等）未对标准方法的检出限、定量限、精密度、回收率等进行确认。 7.饮用水中总砷项目和饮料中苯甲酸项目现场盲样考核不合格。 | 责令整改并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 4 | 来宾 | 建工 | 广西精信工程质量检测有限公司 | 1.缺关键仪器设备，现场未能提供《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295-2008仪器设备，部分仪器设备管理不规范； 2.个别报告数据、结果失实； 3.文件存档管理不规范； 4.技术负责人同时在两个检验检测机构从业； 5.实验室部分环境设施不满足要求。 | 责令整改并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 5 | 柳州 | 建工 | 广西诚达工程质量检测有限公司 | 1.文件存档管理不规范； 2.仪器设备管理不规范； 3.在客户接待大厅未见资质认定证书和营业执照公示，自我声明无最高管理者签字； 4.人员变更不及时； 5.个别报告非授权签字人签字，引用未经批准的标准方法； 6.人员管理不规范，缺不能同时在两个以上检验检测机构从业的自我声明内容，无保密协议，人员上岗资格确认无具体日期。 | 责令整改并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 6 | 防城港 | 建工 | 广西恒正建设工程质量检测有限公司 | 1.未以公开方式公布自我声明：“遵守国家相关法律法规的规定，循客观独，立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”，公正性声明的保密条款款将国家秘密列入其中； 2.个别检验检测报告使用未经校准的设备试验，未按检验依据检测，未写出具体用量及配制过程； 3.标养室湿度为92%，达不到标准要求； 4.使用失效的资质认定标志（CMA）。 | 责令改正并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、44条要求进行处理 |
| 7 | 北海 | 建工 | 广西金业建设工程检测有限公司 | 1.引用未经批准的标准，标准变更不及时； 2.自我声明的保密条款将国家秘密列入其中； 3.未能提供做墙体材料饱和系数用的蒸煮箱，未能提供做防水卷材邵尔硬度用的AM型硬度计，未能提供做建筑涂料耐玷污性用的耐玷污性试验仪； 4.部分检验检测报告填写不规范，有漏项，无法溯源； 5.使用一台设备、一名检测员一天做完不可能做完的实验，检验检测数据、结果失实。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 8 | 河池 | 建工 | 广西环江运丰建筑材料检测有限公司 | 1.公司营业执照经营范围有销售项目； 2.水泥委托单编号C2018-0025有杠改未签字； 3.未能正确引用编号为L-19温湿度表的修正因子； 4.引用未经批准的标准； 5.使用失效的资质认定标志（CMA）。 | 责令改正并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、44条要求进行处理 |
| 9 | 南宁 | 建工 | 广西华都建筑科技有限公司 | 1.实验室部分环境设施条件不满足要求； 2.仪器设备管理不规范； 3.部分报告填写不规范； 4.化学室配制的标准溶液，标签信息不全； 5.报告编号AMB39-1800012混凝土路缘石检测，未按标准要求的技术指标评定； 6.缺关键仪器设备，检测数据、结果失实。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 10 | 钦州 | 机动车 | 浦北县顺安摩托车技术检验有限公司 | 1.人员变更不及时； 2.标准变更不及时，检测标准年号错； 3.设备管理不规范； 4.检验报告资质证书编号过期，检验报告上的检测站地址与营业执照不一致； 5.无员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明； 6.部分检验检测报告非授权签字人签名。 | 责令整改并立案查处，建议同时按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 11 | 南宁 | 消防 | 广西建网消防检测中心有限公司 | 1.个别检验检测报告的批准人不是获批的授权签字人，存在非授权签字人签发报告情况； 2.有5个检验检测标准已发生变更，未按规定办理标准变更手续； 3.工商营业执照经营范围有消防检测、消防设备销售和消防设施维护保养。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |
| 12 | 南宁 | 消防 | 广西颐泰恒消防检测有限责任公司 | 1.有3份检验检测报告的批准人不是获批的授权签字人，存在非授权签字人签发报告情况； 2.工商营业执照经营范围有消防检测及消防设施维护保养。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 13 | 南宁 | 消防 | 广西恒顺泰消防检测有限公司 | 1.个别检验检测报告的批准人不是获批的授权签字人，存在非授权签字人签发报告情况； 2.未按规定向资质认定管理部门申请办理地址变更、授权签字人变更、标准变更手续； 3.个别检验检测报告使用无效的资质认定标志； 4.工商营业执照经营范围有消防检测、消防器材销售和消防设施维护保养。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43、44条要求进行处理 |
| 14 | 南宁 | 司法 鉴定 | 广西科桂司法鉴定中心 | 1.超范围出具鉴定报告； 2.质量管理体系的运行缺乏有效性； 3.少数仪器设备超期未及时检定或校准。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 15 | 柳州 | 司法 鉴定 | 柳州市金鼎司法鉴定所 | 1.超范围出具鉴定报告； 2.质量管理体系的运行缺乏有效性。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 16 | 柳州 | 司法 鉴定 | 广西脑科医院司法鉴定所 | 1.超范围出具鉴定报告； 2.质量管理体系的运行缺乏有效性； 3.少数仪器设备未能提供有效检定或校准证书； 4.部分鉴定文书未按新规范制作。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第43条要求进行处理 |
| 17 | 来宾 | 司法 鉴定 | 来宾市桂中司法鉴定所 | 1.超范围出具鉴定报告； 2.检验地址变更，未按规定及时办理变更手续； 3.法定代表人未按规定对最高管理者进行授权。 | 责令整改并立案查处，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42、43条要求进行处理 |

附件4

现场盲样考核不合格的机构名单

| 序号 | 地市 | 领域 | 机构名称 | 不合格项目 | 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 食品 | 广西壮族自治区粮油质量检验站 | 1.饮用水中铅项目； 2.饮料中山梨酸项目。 | 暂停饮用水中铅项目和饮料中山梨酸项目的检验检测资质。 |
| 2 | 南宁 | 食品 | 南宁市食品药品检验所 | 1.饮用水中铅项目； 2.饮料中山梨酸项目。 | 暂停饮用水中铅项目和饮料中山梨酸项目的检验检测资质。 |
| 3 | 百色 | 食品 | 百色市食品药品检验所 | 饮用水中总砷、镉项目。 | 暂停饮用水中总砷、镉项目的检验检测资质。 |
| 4 | 河池 | 食品 | 广西壮族自治区河池食品药品检验所 | 1.饮用水中铅项目； 2.饮料中山梨酸项目。 | 暂停饮用水中铅项目和饮料中山梨酸项目的检验检测资质。 |
| 5 | 河池 | 食品 | 河池市产品质量检验 | 1.饮用水中铅项目； 2.饮料中苯甲酸项目。 | 暂停饮用水中铅项目和饮料中苯甲酸项目的检验检测资质。 |
| 6 | 贺州 | 食品 | 贺州市食品药品检验所 | 饮用水中铅项目。 | 暂停饮用水中铅项目的检验检测资质。 |
| 7 | 贺州 | 食品 | 昭平县食品检验检测中心 | 1.饮用水中总砷、铅、镉项目； 2.饮料中苯甲酸项目。 | 暂停饮用水中总砷、铅、镉项目和饮料中苯甲酸项目的检验检测资质。 |
| 8 | 梧州 | 食品 | 梧州市食品药品检验所 | 饮用水中铅项目。 | 暂停饮用水中铅项目的检验检测资质。 |
| 9 | 钦州 | 食品 | 钦州市产品质量检验所 | 1.饮用水中铅项目； 2.饮料中山梨酸、苯甲酸项目。 | 暂停饮用水中铅项目和饮料中山梨酸、苯甲酸项目的检验检测资质。 |
| 10 | 贺州 | 食品 | 贺州市产品质量检验所 | 饮用水中铅项目。 | 暂停饮用水中铅项目的检验检测资质。 |
| 11 | 北海 | 食品 | 合浦县食品药品检验检测中心 | 1.饮用水中总砷项目； 2.饮料中苯甲酸项目。 | 暂停饮用水中总砷项目和饮料中苯甲酸项目的检验检测资质。 |