附件

2022年四川省特种设备无损检测机构监督检查问题清单

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 资源条件 | 质量管理体系 | 检验工作质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中冶检测（四川）技术服务有限公司 | 四川省攀枝花市东区高峰路16号 | 无 | 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》签字的审核人员不是《文件控制程序》4.4规定的人员，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条（一）的要求 | 1.抽查TZ2022-00023射线检测报告，其无损检测委托单上的验收人员不是项目持证检测人员，不便于确认委托检测项目是否满足相关要求。不符合《特种设备无损检测机构核准规则》（TSG Z7005-2015）附件B1.3条的要求。 2.抽查TZ2021-00014射线检测报告，缺检测焊口总数量，无法确认检测比例是否满足要求；底片号与焊缝号无对应关系，不便追踪检测部位；不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十九条规定。 3.抽查TZ2020-00020超声波检测报告，检测部位示意图标识的位置与报告上的无对应关系，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）二十九条规定。 4.3抽查TZ2020-00021磁粉检测报告，检测部位示意图标识的位置与报告上的无对应关系，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十九条规定 |
| 2 | 四川聚盛无损检测有限公司 | 四川省绵阳市经开区塘汛镇群文街 | 1.部分数字式超声波探伤仪、超声波测厚仪、照度计和辐射计等仪器未检定（校验）,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z003-2004）第十九条（二）的要求。 2.部分X射线探伤仪缺设备使用状态的标识，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z003-2004）第十九条（五）的要求 | 《质量手册》引用已废止的《特种设备无损检测人员考核规则》（TSG Z8001-2013），《通用工艺》引用已废止《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）等安全技术规范,不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z003-2004）第二十三条（一）的要求 | 1.抽查编号JS-2021-BG-HJL-UT-001超声检测报告，其中无直段弯头环焊缝采用一种K值探头进行检测，不符合NB/T47013.3-2015的规定。 2.抽查编号JS-2020-BG-HD20-MT-010磁粉检测报告，缺检测部位图，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十九条规定。 3.抽查编号JS-2020-BG-HD20-PT-003渗透检测报告，缺检测部位图，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十九条规定 |
| 3 | 四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 无 | 查报告编号NJNG-MT-BG-NGMS磁粉检测报告的审核、批准人与《质量手册》的规定不一致。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十九条规定 | 1.抽查编号ZZGL-PT-JL-1FK01渗透检测报告，未按照相关标准的规定，首次使用该操作指导书应当进行工艺验证。不符合《承压设备无损检测》（NB/T47013.5-2015）4.3.4.1条的规定。 2.抽查编号NJNG-MT-BG-NGMS磁粉检测报告，对应的记录编号错误，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八条规定 |
| 4 | 阜长检测技术有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区天府大道南段2028号石化大厦19层2-5 | 1.无注册的无损检测人员。不符合《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）附件2第四条的规定。 2.缺具有承担检测责任过失的赔偿能力相关资料。不符合《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）附件2第四（九）条的规定。 3.缺与所从事无损检测工作相关的法律、法规、安全技术规范、标准正式版本。不符合《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）附件2第四（六）条的规定 | 1.未提供无损检测质量管理体系文件。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第五条规定。 2.缺取证以来公司管理评审、内部审核、人员培训、检测设备检定（校准）等管理体系运转的相关记录、报告。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第十六、三十一条的规定 | 未开展检测工作 |
| 5 | 四川省天骄无损检测工程有限责任公司 | 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号3栋11层22号 | 无 | 抽查编号TJJCGY-2022-168-1354-RT《射线检测操作指导书》，审核人员不是责任师，且无批准人员，与公司《文件控制程序》（Q/TJJC-CX-2021）第4.1.2条的规定不一致 | 1.抽查编号TJJCJL-2022-167-023-MT《磁粉检测记录》，光线及检测环境记录中缺黑光辐照度的数据。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八条规定。 2.抽查项目名称：中国石化销售四川成都石油分公司清流服务区的《渗透检测操作指导书》的文件编号与质量管理文件的规定不符。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条规定 |
| 6 | 成都熊谷油气科技有限公司 | 四川省成都高新区（西区）天彩路100号 | 无 | 1.针对某个项目编制的作业文件的审批是二级签字，与公司《文件控制程序》（XGYQ-CXWJ01-A/2）附件三的规定不一致。 2.部分质量管理体系文件修改后未及时撤换，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条（四）规定 | 1.抽查编号SYHK-ZYZD08-2021-02工艺焊口磁粉检测操作指导书，未明确是否进行工艺验证的规定。不符合《承压设备无损检测》（NB/T47013.4-2015）第4.3.4条的规定。 2.抽查编号BG-SYHK-PT-2021-001渗透检测报告，报告编号与质量管理体系文件的规定不一致，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条规定 |
| 7 | 汉正检测技术有限公司 | 四川省德阳市广汉市三亚路二段10号 | 无 | 查受委托单位：四川宏华石油设备有限公司，产品名称：排气缓冲罐，产品编号：20221007的压力容器无损检测存档资料，无损检测操作指导书无批准人与公司《文件控制程序》（HZT-CX04-2021）第4.1.4条的规定不一致。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条规定 | 抽查编号HZT-WSZG-2022-0070超声波探伤记录的划改，缺相关人员签字。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八（四）3条规定 |
| 8 | 成都派普鹰目管道技术有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段888号1幢6层618号 | 1.缺1名数据判读人员。不符合《特种设备无损检测机构核准规则》（TSG Z7005-2015）附件B第3.1（3）条的规定。 2.部分检验设备状态标识不全。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第十九条规定 | 1.部分检验工艺规程（如清管作业规程、数据分析处理与判读作业规程等）未经审查批准。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条规定。 2.抽查工程项目：四川页岩气项目部集输管道智能检测实施方案中规定检测作业指导书的审核人员与该公司《质量手册》第3.3.5条的规定不符，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九条规定 | 无 |
| 9 | 成都东宸智电科技有限公司 | 四川省成都高新区天晖路360号11层13号 | 查自编号DCZD-UT-07超声波探伤仪无设备状态标识。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第十九条规定 | 1.作为资料保留已废止的安全技术规范等文件，缺少标记，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第九（四）条规定。 2.未提供超声波测厚仪在有效期内的检定（校准）证书。不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第十九条规定 | 未开展特种设备无损检测工作 |
| 10 | 四川华西无损检测工程有限公司 | 四川省成都市金牛区解放路二段199号兴居大厦4楼 | 无 | 1.2022年质量监督控制计划缺定期监督考核人员能力、定期评审作业指导文件的控制要求，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十条的规定。 2.未按时开展年度内审，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十一条的规定。 3.未按时开展年度管理评审，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十六条规定 | 编号为SCHX-G-RT-HTQG-01的射线操作指导书，使用X射线机机型号为XXG-2505，与检测报告中的使用仪器型号XXG-3005不一致，不符合NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测第2部份 射线检测》第4.4.3条的规定 |
| 11 | 四川华智无损检测有限公司 | 四川省成都市成华区成宏路18号1栋1单元6层6号 | 1.营业执照住所地址于2022年7月20日已变更为“成都市成华区东昌路76号1层”，未办理《核准证》的变更申请，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》第二十六条的规定。 2.检测责任过失保险已过期，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B1.7的规定。 3.现有全职持证人员24名（10月离职1名），缺1名全职持证人员，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B2.1规定 | 1.未制定2022年检测仪器设备检定（校准）计划，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十九条（九）的规定。 2.未制定2022年质量监督控制计划，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十条的规定。 3.未按时开展年度内审，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十一条的规定。 4.未按时开展年度管理评审，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十六条的规定 | 1.编号为SCHZ-CH(BG)-2022-054-004编号的检测报告中，超声波探伤仪（编号：540340172072）无核查记录，不符合NB/T47013.3-2015《承压设备无损检测 第3部份 超声检测》第4.2.5.2条的规定。 2.编号为SCHZ-CH(BG)-2022-054-004编号的检测报告中，交流磁粉探伤机（编号：250830）无提升力试块核查记录，不符合NB/T47013.3-2015《承压设备无损检测 第4部份 磁粉检测》第4.11.6条的规定 |
| 12 | 四川吉安特无损检测有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道正东街新市场2幢32号 | - 检测责任过失保险已过期，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B1.7的规定 | 1.未制定2022年度人员培训计划并有效实施，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十八条的规定。 2.2022年质量监督控制计划缺定期监督考核人员能力、定期评审作业指导文件的控制要求，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十条的规定。 3.编号为QR08-06-2019的《超声探伤仪设备周期校准记录》中，衰减量、灵敏度余量、探头分辨力等校准技术参数，未填写标准值参数；无校准后仪器设备是否满足检测方法标准的确认结论；不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十九条（二）的规定。 4.编号为QR19-01-2019的《纠正措施处理单》规定的内容，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十六条的规定 | 1.编号为JAT-MTBG-2021-57-001的磁粉检测报告格式未纳入质量管理体系，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第六条的规定。 2.编号为JAT-MTJL-2021-57-001的磁粉检测记录未采用质量体系规定的版本，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第六条的规定 |
| 13 | 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路965号 | 无 | 1.《质量手册》的编制依据未引用TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B1.3的规定。 2.《检测报告控制程序》中规定“检测项目负责人负责检测报告的审核”，但未在《质量手册》中规定“检测项目负责人”的岗位职责，且检测项目负责人未提到正式任命；不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十八条（六）的规定。 3.检测设备无表明其检定（校准）状态的标识，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条（二）的规定。 4.2022年质量监督计划缺定期评审作业指导文件、参加机构间比对或能力验证的控制要求，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十条的规定。 5.编号为JL67-2019-13、JL67-2019-22的《人员能力评价及确认表》中，工作人员蒋雄涛未取得PT无损检测资格证、谢清波未取得RT无损检测资格证，但机构授权其从事检测员岗位工作，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十八条（五）的规定 | 1.编号为PCN-JCJ-W-2022-001-1-5的焊缝射线检测原始记录有涂改、划改未经相关人员签字确认，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十八条（四）的规定。 2.编号为PCN-W-2022-001-1-5射线检测报告，报告与记录对缺陷的描述、评级不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十九条（一）的规定。 3.编号为PCN-GYK-P10-01-2021的《容器渗透检测操作指导书》中“观察方式”光照度的要求不一致（≥500lx或≥1000lx），不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十三条（一）的规定。 4.编号为JZL-W04-2022-006的《检测任务书》，检测方法填写为“射线拍片”，而实际应为“荧光磁粉”，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第二十三条（一）的规定 |
| 14 | 四川新亚无损检测有限公司 | 四川省成都市成华区双桥路223号12-1-4号 | 无 | 1.《质量手册》中未规定“项目技术质量负责人”、“报告审核人”的职责权限，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第十四条的规定。 2.编号为QB/XY29-2017的《不符合项控制程序》中“不符合项”的评定、处理措施等内容，与无损检测机构的工作实际不符，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系》第三十二条的规定 | 无 |
| 15 | 成都华光无损检测有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园华盛路58号11幢2号 | 核准证已到期，不再申请续证 |  |  |