附件1

初测比对结果偏离正常范围的实验室名单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比对结果偏离正常范围的  实验室 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-A-01 | F2等级砝码量值计量比对 | 新疆中测测试有限责任公司 | 在200mg比对点出现等效度|*En*|＞1的结果，偏离正常范围。 |
| 2 | 2023-A-02 | 外径千分尺校对用量杆量值计量比对 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司 | 在25mm、125mm测量值出现等效度|*En*|＞1的结果，偏离正常范围。 |
| 3 | 2023-A-03 | 电导率仪量值计量比对 | 石河子质量与计量检测所 | 在电导率仪常数、盲样检测出现等效度|*En*|＞1的结果，偏离正常范围。 |
| 新疆兵天绿诚检测有限公司 | 在电导率仪常数、盲样检测出现等效度|*En*|＞1的结果，偏离正常范围。 |
| 新疆中测测试有限责任公司 | 在电导率仪常数检测出现等效度|*En*|＞1的结果，偏离正常范围。 |